Agilent 1100 高效液相色谱仪标准操作规程

Ⅰ  目  的：制定Agilent1100高效液相色谱仪使用操作规程，确保操作人员能正确规范地操作液相色谱仪。

Ⅱ  范  围：适用于Agilent1100高效液相色谱仪的使用。

Ⅲ  规  程：

1 开机、设置参数及进样

1.1打开计算机，进入Windows画面,并运行Bootp Server程序。

1.2打开 1100 LC 各模块电源。

1.3待各模块自检完成后，双击Instrument Online图标，化学工作站自动与1100LC通讯，进入的工作站画面。

1.4 从“View”菜单中选择“Method and Run control”画面, 单击“View”菜单中的“Show Top Toolbar”，“Show status toolbar”，“System diagram”，“Sampling diagram”，使其命令前有“√”标志，来调用所需的界面。

1.5打开Purge阀。

1.6单击Pump图标，出现参数设定菜单，单击Setup pump选项，进入泵编辑画面。

1.7设Flow：5ml/min，单击OK。

1.8单击Pump图标，出现参数设定菜单，单击Pump control选项，选中On，单击OK，则系统开始Purge，直到管线内（由溶剂瓶到泵入口）无气泡为止,切换通道继续Purge，直到所有要用通道无气泡为止。

1.9单击Pump图标，出现参数设定菜单，单击Pump Control选项，选中Off，单击Ok关泵， 关闭Purge  valve。

1.10单击Pump图标，出现参数设定菜单，单击Setup pump选项，进入Pump编辑画面，如设Flow：1.0ml/min。

1.11单击泵下面的瓶图标，输入溶剂的实际体积和瓶体积。也可输入停泵的体积。单击Ok。

1.12自动进样器参数设定：“Standard Injection”----只能输入进样体积，此方式无洗针功能。“Injection with Needle Wash”----可以输入进样体积和洗瓶位置，此方式针从样品瓶抽完样品后，会在洗瓶中洗针。“Use injector program”---可以点击Edit 键进行进样程序编辑。点击Ok进入下一画面。

1.13在“ Run time checklist”中选中“Data acquisition”，单击Ok。

1.14单击“Method”菜单，选中“Save method as”，输入一方法名，如“test”，单击Ok。

1.15从菜单“View”中选中“Online signal”，选中Windows，然后单击Change钮，将所要绘图的信号移到右边的框中，点击Ok。

1.16从“Run  control”菜单中选择“Sample info”选项，如上图所示，输入操作者名称，在“Data file”中选择“Manual”或“Prefix”。

1.17从Instrument 菜单选择System on。

1.18等仪器Ready，基线平稳，从Method菜单中选择“Run method”，进样。

2 数据分析方法编辑

2.1从“View”菜单中，单击“Data analysis”进入数据分析画面。

2.2从“File”菜单选择“Load signal”，选中您的数据文件名，如下图所示。单击Ok。

2.3做谱图优化，从“Graphics”菜单中选择“Signal options”选项，。从Ranges中选择Auto scale及合适的显示时间，单击ok，或选择“Use Ranges”调整，直到图的比例合适为止。

2.4积分

2.4.1从“Integration”中选择“Auto integrate”，如积分结果不理想,再从菜单中选择“Integration Events”选项，选择合适的Slope sensitivity，Peak width，Area reject，Height reject。

2.4.2从“Integration”菜单中选择“Integrate”选项， 则数据被积分。

2.4.3如积分结果不理想，则修改相应的积分参数，直到满意为止。

2.4.4单击左边“√”图标，将积分参数存入方法。

2.5打印报告

2.5.1从“Report”菜单中选择“Specify report”选项，进入如上画面。

2.5.2单击“Quantitative Results”框中Calculate右侧的黑三角，选中Percent（面积百分比），其它选项不变。

2.5.3单击Ok.

2.5.4从“Report”菜单中选择“Print report”，则报告结果将打印到屏幕上，如想输出到打印机上，则单击Report 底部的“Print”钮。

3 关机

3.1关机前，用5%的MeOH溶液冲洗系统30分钟，然后用有机溶剂冲洗系统30分钟（如MeOH），然后关泵，（适于反相色谱柱）。

3.2退出化学工作站，及其它窗口，关闭计算机（用shut down关）。

3.3关掉Agilent 1100电源开关。

3.4清洁台面，填写使用记录本。

Ⅳ  参考依据： Agilent1100高效液相色谱仪使用操作说明书。

Ⅴ  附    件： 无。