**离心机的使用方法和注意事项**2018.11

 一、使用说明

 1.离心机应放置在水平坚固的地板或平台上，并力求使仪器处于水平位置以免离心时造成仪器振荡。

　　2.打开电源开关，将预先平衡好的样品对称放置于转头的样品架上，关闭机盖。

　　3.旋动定时旋钮设定离心时间，缓慢旋转转速调节旋钮使仪器转速达到预定要求。

　　4.离心完毕后，将转速调节旋钮调回零位，关闭电源开关。

5.待离心机完全停止转动时打开机盖，取出离心样品，再次关闭机盖结束离心。

二、注意事项

　　1.离心机应始终处于水平位置，外接电源系统的电压要匹配，并要求有良好的接地线。

　　2.开机前应检查机腔有无异物掉入。

　　3.样品应预先平衡,使用离心机微量离心时离心套管与样品应同时平衡；放好离心物品后，切记一定要盖上转头盖。

　　4.挥发性或腐蚀性液体离心时，应使用带盖的离心管，并确保液体不外漏以免侵蚀机腔或造成事故。

5. 离心机在升速过程中人员不要离开，离心过程中若发现异常现象，应立即关闭电源，报请有关技术人员检修。

6. 每次使用后务必将腔体和转头擦拭干净，并晾干，防止腐蚀和生锈，并取下转头。

　　7.定期清洁机腔。